**妇科检查床、婴儿T-Piece复苏器技术参数**

1.妇科检查床：

（1）规格：1400\*550\*720mm；

（2）床体采用60\*30\*1.2mm(厚)的304不锈钢管，床腿采用40\*40\*1.5mm的304不锈钢方管，高密度海绵，床面采用高耐磨防滑PU革全包裹；

（3）背部面板770\*480mm；臀部面板450\*550mm；臀部面板开孔尺寸Φ220mm半圆；

（4）背部面板采用手提式限位支撑，面板角度可手动调节；

（5）双腿带有支撑架，高度和角度可调节；

（6）用于妇科检查和妇科手术；

★（7）保修期≥3年。

2.婴儿T-piece复苏器：

（1）功能要求：提供安全受控、精确的吸气峰压PIP，安全地扩张婴儿的肺部并提供最佳的氧合作用；提供恒定的呼气末正压PEEP使肺部在呼气时保持张开的状态，从而避免粘连受损并维持功能残气量。

（2）呼气峰压（PIP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，5cm~70cmH2O/mbar；（3）呼气末正压（PEEP）的设定范围：在8LPM气体输入流量时，1cm~9cm H2O/mbar；

（4）具有吸气峰压（PIP）限压阀；

（5）吸气时间可调整；

（6）气体输入流量的范围：5LPM~15LPM；

（7）氧气输出浓度：输入21%~100%浓度氧气时，可输出21%~100%氧气；

（8）呼气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP）压力的显示：压力计显示；

（9）压力计范围：-10~80 cm H2O/mbar；

（10）适用婴儿体重范围：10公斤以内；

 ▲（11）所有配置都必须是原装进口产品；

 ▲（12）能提供5种尺寸的复苏面罩，分别是35mm、42mm、50mm、60mm、72mm；

★（13）保修期≥3年。