全自动化学发光免疫分析仪技术参数及配置清单

一、技术参数：

主要用途：检测肿瘤相关标志物；以及过敏原，自身免疫抗体等。

▲1、可单项定量检测总lgE抗体、过敏原特异性IgE抗体，每个项目有单独注册证、可以任意组合，过敏原特异性IgE抗体项目≥32项

2、定量检测组分过敏原，可检测项目≥6项

3、试剂余量实时监测、报警;样本加注范围5-100ul; 试剂加注范围15-200ul

4、定量检测自身抗体

5、可检测抗甲状腺过氧化物酶抗体（Anti-TPO）、抗甲状腺球蛋白抗体（Anti-TG）等，用于甲状腺癌辅助鉴别诊断及甲状腺结节恶性风险评估。

▲6、单模块测试速度≥800T/H

7、检测方法：支持酶促化学发光检测体系

8、试剂针:不少于4 根试剂针。钢针加样，具有随量跟踪，空吸检测，防撞检测功能

▲9、 全自动化学发光免疫分析仪具备可扩展性，可多台联机，联机测速≥3200

10、试剂系统：过敏原不少于90个试剂位，可在线更换、添加，支持24h不间断冷藏（2-8℃），支持在线自动扫码、批号管理功能，支持待机磁珠自混匀功能

▲11、通过提篮式上样检测，标本位≥340个，可随时更换、添加。支持在线自动扫码、批号管理功能

12、不少于6个急诊位，支持急诊优先功能，随时在线急诊

▲13、反应杯≥2300个，自动排杯，可随时在线添加

14、检测样本血清用量≤15微升/T

15、过敏原校准品定标≥6个点

16、洗涤模式：双洗涤模块，四阶清选，洗涤残余量小于5ul

17、孵育系统：≥190个孵育位

18、反应模式，具备夹心法、竞争法、间接法、捕获法等多种反应模式

19、加注针有液面检测功能，有防撞、堵针报警、空吸报警

20、中文操作界面、触控屏操作

21、支持LIS系统双向数据传输传送

★22、设备与医院现有HIS/LIS等信息系统完全兼容，并负责与医院HIS/LIS等信息系统接口无缝对接，信息系统接口等费用由中标人承担。

23、在国家卫健委临检中心组织的室间质评(EOA)实验结果组中，需有单独分组。提供国家卫生健康委临床检验中心2025年全国能力验证结果报告(室间质量评价报告)扫描件为佐证材料。

★二、保修期：≥3年

三、配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动化学发光免疫分析仪(主机) | 1 | 台 |  |
| 2 | 全自动化学发光免疫分析仪软件 | 1 | 套 |  |
| 3 | 装箱配置清单 | 1 | 份 |  |
| 4 | 销货单 | 1 | 份 |  |
| 5 | 出厂检验报告 | 1 | 份 |  |
| 6 | UPS不间断电源 | 1 | 套 |  |