# 内窥镜手术刨削器技术参数

- 一、技术参数

- 动力主机

- ▲1、可同时支持12位用户自定义操作习惯

- ▲2、智能交互设计，可实时进行语音播报

- 3、智能数据管理，用户可随时查阅术中操作数据

- 4、≥7寸IPS彩色触控显示屏，操作直观便捷

- 5、手柄转动模式：支持正向、反向、和多种往复模式，默认模式分12档

- 6、转速：支持最高转速正转/反转12500r/min；往复转5000r/min

- 7、手柄通道：具备2个手柄接口，支持两个手机切换运行

- ▲8、控制方式：屏幕触控、有线或无线脚踏控制、手柄按键控制

- 9、刃口闭合功能：用于微调刀头内外鞘之间的相对角度，可进行锁窗，避免误损伤，加强安全性

- 10、故障提示功能：错误使用会提示故障代码

- 11、额定转矩：≥85mN•m

- 动力手柄

- ▲1、转速范围：最高可达12500r/min

- ▲2、手柄控制按钮：具备3个控制按钮，可通过手柄按钮控制实现刀头正转、反转、往复转

- 3、负压吸引：在-70kPa±10kPa负压下，吸引量≥400mL/min，具备1个负压吸引流量开关，可对负压吸引的开/关、流量大小控制

- 4、手柄灭菌方式：支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌

脚踏开关

▲ 1、可选配无线和/或有线脚踏，操作便捷

- 2、操作功能：支持正转、反转、往复转、转速调节、手柄切换按键操作

- 3、提示功能：配备操作提示灯（操作时闪烁）；电压低于4V时黄灯亮，进行低电量提示

- 4、脚踏开关防水等级：IPX8

- 二、保修期：≥2年