血气分析仪技术参数及配置清单

- 一、技术参数

- ▲1、检测项目：可直接检测项目不少于 17 项：PH、PCO2、PO2、Na＋ 、Ca＋＋、 K＋ 、Cl—、Glu、 Lac、Hct、tHb、O2Hb、COHb、MetHb、HHb、SO2、tBili。（提供产品说明书或彩页佐证）

- ▲2、氧分压可报告范围：6-680mmHg，钙离子可报告范围：0.15-4.25mmol/L。（提供产品说明书或彩页佐证）

- 3、测试速度：≤50s 全参数。（提供产品说明书或彩页佐证）

- 4、标本量：上机最小样本量≤65ul（提供产品说明书或彩页佐证）

- 5、性能要求：使用不可拆分的一体式、多人份试剂盒。标本检测所需的全部组件集合在试剂盒内。无需额外配置进样针，电极卡，质控盒，废液盒等耗材（提供产品说明书或彩页佐证）

- 6、质控频率：仪器每日自动执行并免费配备 3 个水平或以上的内部质控，质控过程不消耗试剂数,显著节省科室费用。（提供产品说明书或彩页作为依据并签订承诺书）

- ▲7、所有耗材储存效期≥半年，且一体化试剂盒（包括电极，试剂盒）可在15-25℃温度下储存。（提供产品说明书或彩页佐证）

- ▲8、试剂盒上机最长效期≥31天（提供产品说明书或彩页佐证）

二、保修期：≥3年